**纯水机参数**

一：主要参数

1. 产水量：≥250L/H按设备型号（25℃）
2. 水利用率：≥70。
3. 细菌、内毒素去除率：≥99%
4. 产品水电导率：≤10us/cm
5. \*预处理系统由增压泵、水流控制器、多介质过滤器、活性炭过滤器、软化再生器及精密过滤器组成。控制方式为自动。
6. \*水泵要求：水泵材质为不锈钢材质。
7. 膜元件要求：膜片类型为芳香族聚酰胺符合膜，产水量满足设计要求。
8. \*膜壳材质为304不锈钢。
9. 纯水箱材质为304不锈钢。
10. \*主机机架材质为304不锈钢。
11. \*控制方式为全自动集成控制器，安全简便。
12. .基本要求：

1.用于医院科室门诊各类器械，小型压力蒸汽灭菌器等的清洗消毒用水。符合《医疗机构清洗消毒技术规范》，能满足各科室的用水标准和需求。

2.\*设备符合国家标准，开机具备自动反冲功能。

3.\*设备预处理系统具备自动冲洗及再生运行。

4.\*设备具备无水保护水箱液位保护等多种安全保护和报警装置。

5.\*设备运行可实现水质、流量、压力等的在线显示。

6.\*反渗透主机一体化结构

7.设备由预处理增压系统、反渗透主机系统及供水系统组成