**牙片机参数**

1. 电源要求

电源电压：220V

频 率：50Hz

最大功率：≤1100VA

2、基础参数

★射线焦点：0.4mm

★管 电 压：65KV±10%

**★**管 电 流：7mA±20%

剂 量 率：6mGy/s

负载循环：1/30

**★**球馆组件重量：≤4Kg

漏辐射率：1米处≤0.25mGy/h(65KV ,7mA，1S，加载间隔1S/30S)

**★**3、采用进口射线发射器

**★**4、技术模式：采用高频直流技术，逆变频率60KHz—150KHz。

5、曝光时间调节范围：最低单次曝光时间≤0.04S，最大单次曝光时间≥2S。

6、报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。

**★**7、拍摄模式：胶片，扫描仪，传感器三种拍摄模式。可以根据人群选择儿童或者成人模式拍摄。共6组不同拍摄模式，每种模式均可选择前牙、磨牙、后磨牙。不同的牙位曝光时间可以单独设定并进行记忆存储。

**★**8、曝光方式：每次拍摄，需要在手控板上按一下曝光键，留有≥60秒的准备时间，在该时间之内可以通过无线遥控曝光器，在铅房外曝光。

**★**9、使用年限：≥12年

1. 带可升降患者座椅
2. 配置台式计算机一台，参数要求：23.8英寸高清显示器 、i5-12400、 16G -1TB高速固态